ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ТИПОВ КТХАС, КТХАСп. КТЖС

Технические условия ТУ 4211 -004-31846771 -02

Дата введения в действие 23.05.2002 г.

РАЗРАБОТАНО

ООО	«НПК Приборист»

Московская обл.

г.Протвино

2002

СОДЕРЖАНИЕ

- Типы, основные параметры и размеры______________________________2

- Технические требования__________________________________________7

- Правила приемки________________________________________________11

- Методы контроля_______________________________________________12

- Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение________________14

- Гарантии изготовителя__________________________________________14

Настоящее ТУ распространяется на кабельные термоэлектрические преобразователи (далее - термопреобразователи) типов KTXAC, КТХАСп, KTXKC с хромель-алюмелевыми термоэлектродами, предназначенные для измерения температуры от минус 50 до плюс 1300°С, и с хромель-копелевыми термоэлектродами для измерения температуры от минус 50 до плюс 800°С газообразных жидких и твердых сред, не агрессивных к материалу (коррозионно-стойкая сталь или сплав) оболочек термопреобразователей.

Приложение 1

1.Типы, основные параметры и размеры.

Кабельные термопробразователи должны изготавливаться следующих типов:

КТХАС - кабельный термопреобразователь хромель-алюмелевый в стальной оболочке;

КТХАСп - кабельный термопреобразователь хромель-алюмелевый в оболочке из жаропрочного сплава;

КТХКС - кабельный термопреобразователь хромель-копелевый в стальной оболочке.

КТГХ- кабельный термопреобразователь с клеммной головкой.

Кабельные термопреобразователи должны изготовляться в следующих исполнениях.

1.1По числу зон измерения:

-однозонные;

-многозонные с общим электродом в единой оболочке и расположением рабочих спаев в заданных точках по длине кабельного термопреобразователя (ИМ).

1.2 По сечению:

-круглого постоянного сечения (И, Н);

-круглого с утоненным рабочим участком (ИД, НД,);

-круглые с плоским рабочим участком (НП).

1.3По конструкции спая:

-с изолированным рабочим спаем(И);

-с неизолированным рабочим спаем (Н).

1.4 По материалу оболочки:

-в стальной оболочке (С);

-в оболочке из жаропрочного сплава (Сп).

Типы, конструкция, основные параметры и размеры кабельных термопреобразователей должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл. 1,2.

Примечание. Длительность и кратковременность применения термопреобразователей определяются условиями эксплуатации.

Таблица 1.

| Типы | Градуировки по ГОСТ 3044-84 | Наименования материалов термоэлектродов | Материал оболочек |
| --- | --- | --- | --- |
| КТХАС | ХА (К) | Хромель, алюмель | Коррозионностойкая сталь (08X18Н1 ОТ или 12Х18Н10Т) |
| КТХАСп | ХА (К) | Хромель, алюмель | Жаропрочный сплав XH78T |
| КТХКС | ХК (L) | Хромель, копель | Коррозионностойкая сталь (08Х18Н10Т или 12X18H10T) |

Кабельный однозонный термопреобразователь круглого постоянного сечения.

Термопреобразователь с изолированным рабочим спаем.

Термопреобразователь с неизолированным рабочим спаем.

Выводы термоэлектродов для кабелей термопреобразователей диаметрами 1,0 и 1,5 мм.

1-рабочий спай; 2-термоэлектроды; 3-оболочка; 4-втулка; 5-герметик; 6-выводы термоэлектродов; 7-сварное соединение.

Чертёж 1.

| Основные параметры и размеры | Значения параметров и размеров |
| --- | --- |
| Диаметр кабельного термопреобразователя D, мм | номин. | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 6,0 |
|  | пред. откл. | ±0,04 | ±0,05 |
| Число термоэлектродов | 2 | 4 | 2 |
| Номинальное сечение термоэлектродов, мм2 | 0,025 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,30 | 0,50 | 0,44 | 0,60 | 0,9 |
| Диаметр термоэлектродов d, мм | номин. | 0,18 | 0,20 | 0,26 | 0,27 | 0,65 | 0,85 | 0,75 | 0,90 | 1,0 |
|  | пред. откл. | ±0,05 | ±0,1 | ±0,08 | ±0,1 |
| Толщина оболочки й, мм | номин. | 0,14 | 0,15 | 0.22 | 0,25 | 0,35 | 0,52 | 0,35 | 0,62 | 0,75 |
|  | пред. откл. | -0,05 |
| Длина термопреобразователя L, мм, не более | 100000 | 50000 | 25000 | 30000 | 20000 |
| Масса одного метра термопреобразователя, г | 4,2 | 5,2 | 8,6 | 11,0 | 39,0 | 74,0 | 83,0 | 110 | 163 |
| Диапазон измеряемых температур при длительном применении, °С | КТХАС-И КТХАС-Н | От минус 50 до 650 | От минус 50 до 700 | От минус 50 до 900 |
|  | КТХКС-И КТХКС-Н | От минус 50 до 400 | От минус 50 до 500 | От минус 50 до 600 |
|  | ТХАСп-И КТХАСп-Н | От минус 50 до 750 | От минус 50 до 800 | От минус 50 до 1000 |
| Максимальная измеряемая температура при кратковременном применении, °С | КТХАС-И КТХАС-Н КТХАСп-И КТХАСп-Н | 1300 |
|  | КТХКС-И КТХКС-Н | 800 |

Кабельные однозонные термопреобразователи круглого постоянного сечения.

Втулка для герметизации выводов кабельных термопреобразователей.

Термопреобразователь ТПГК с клеммной головкой

Чертеж 3.

Таблица 3.

| D, мм | D1 | D2 | D3 | L2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| номин | пред. откл. |  |  |  |  |
| 1,0 | +0,1 | 1,6 | 6,0 | 5,0 |  |
| 1,5 | +0,05 | 2,1 | 6,0 | 5,0 | 30 |
| 3,0 |  | 3,6 | 7,0 | 6,0 |  |
| 4,0 |  | 4,6 | 9,0 | 8,0 |  |
| 4,6 | +0,20 | 5,2 | 9,0 | 8,0 | 35 |
| 5,0 | +0,10 | 5,6 | 9,0 | 8,0 |  |
| 6,0 |  | 6,6 | 10,0 | 9,0 |  |

Пример условного обозначения кабельного термопреобразователя КТХСА-И диаметром 1,0 мм, длиной 4000 мм: Кабельный термопреобразователь КТХАС-И-1Х4000 ТУ 4211-004-31846771-02.

1.2 Дополнительная погрешность кабельных термопреобразователей не должна превышать 1% под действием нейтронного облучения интенсивностью потока тепловых нейтронов 4,5*1014 Н/см2 • с, быстрых нейтронов 3,5*1015 Н/см2* с и мощностью дозы гаммаоблучения 1,2*10б P/с при флюенсе тепловых нейтронов 1021 Н/см2.

1.3 Кабельные термопреобразователи предназначены для работы в вакууме, при нормальном и избыточном давлении измеряемой среды до 40 Мпа (400кгс/см2).

1.4 Средний срок сохраняемости термопреобразователей в условиях хранения JI по ГОСТ 15150-69 в упаковке изготовителя и вмонтированных в аппаратуру, а также в комплекте ЗИП - не меннее 8 лет.

2. Технические требования.

2.1 Кабельные термопреобразователи должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего ТУ по рабочим чертежам, утверждённым в установленном порядке.

2.2 Материал для изготовления термоэлектродов - проволока по ГОСТ 1790-77 и ТУ 48-21-41-72.

2.3 Термоэлектроды в кабельных термопреобразователях должны быть изолированы друг от друга и от оболочки минеральной изоляции.

2.4 Оболочки кабельных термопреобразователей не должны иметь грубых следов обработки. Допускается наличие не глубоких поверхностных царапин и рисок, не превышающих 15% от номинальной толщины стенки.

2.5 Отклонение от прямолинейности плоского конца кабельного термопреобразователя не должно быть более 0,20 мм повсей длине.

2.6 Номинальная статическая характеристика и пределы допускаемых отклонений термоэлектродвижущей силы термопар термопреобразователей при температуре свободных концов 0°С в диапозоне измеряемых температур должны соответствовать кассам допуска 1 и 2 по ГОСТ P 8.585-2001.

2.7 Показатель тепловой инерции кабельных термопреобразователей ɛ∞, определенный при коэфициенте теплопередачи, практически равным бесконечности, должен соответствовать значениям, указанным в таблице.

| Номинальный диаметр термопреобразователя, D, мм | ɛ∞ |
| --- | --- |
|  | Для термопреобразователей с | Для термопреобразовате- |
|  | изолированным рабочим | лей с неизолированным |
|  | спаем | рабочим спаем |
| 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 0,5 |  |  |
| 0,8 |  |  |
| 0,9 | 0,5 | 0,3 |
| 1,0 |  |  |
| 1,3 | 1,3 | 0,8 |
| 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| 4,6 | 5,0 | 3,5 |
| 5,0 | 6,0 | 5,0 |
| 6,0 | 8,0 | 6,0 |

2.8 Электрическое сопротивление пары термоэлектродов кабельных термопреобразователей постоянному току при температуре (25±10) С° определяют по формуле:

Rn=rномин*lномин+ry*ly

где rномин - сопротивление пары термоэлектродов, пересчитанное на 1 м, на участке номинального диаметра, должно соответствовать значениям указанным в табл. 5;

lномин- длина термопреобразователя на участке номинального диаметра, м;

ry -сопротивление пары термоэлектродов, пересчитанное на 1 м, на утоненном рабочем участке круглого сечения или на плоском рабочем участке, должно соответствовать значениям, указанным в табл.5 или табл.6 соответственно;

ly -длина утоненого рабочего участка термопреобразователя, м.

Таблица 5.

| Длина кабельного термопреобразователя, мм | Сопротивление пары термоэлектродов, пересчитанное на 1 м, Ом/м, для сплава | Предельные отклонения,% |
| --- | --- | --- |
|  | хромель Т-алюмель | хромель Т-копель |  |
| 0,5 | 78,0 | 177,0 |  |
| 0,8 | 68,0 | 155,0 |  |
| 0,9 | 39,0 | 45,5 |  |
| 1,0 | 41,0 | 51,0 |  |
| 1,3 | 19,0 | 21,7 |  |
| 1,5 | 16,0 | 16,5 | ±10 |
| 3,0 | 3,5 | 3,8 |  |
| 4,0 | 1,8 | 2,1 |  |
| 4,6 | 2,3 | 2,6 |  |
| 5,0 | 1,7 | 2,0 |  |
| 6,0 | 1,2 | 1,4 |  |

Таблица 6.

| Номинальный | Номинальная | Сопротивление пары термоэлек- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| диаметр кабельного тер- | толщина плоского рабочего | тродов, пересчитанное на 1 м, Ом/м, для сплава | Предельные отклонения,% |
| мопреобразо- | участка, | Хромель | хромель |  |
| вателя, D мм | мм | Т-алюмель | Т-копель |  |
| 1,0 | 0,3 | 48 | 55 |  |
| 1,5 | 0,3 | 42 | 48 |  |
| 1,0 | 0,5 | 47 | 53 | ±10 |
| 1,5 | 0,5 | 26 | 30 |  |
| 1,0 | 0,8 | 31 | 35 |  |
| 1,5 | 0,8 | 22 | 25 |  |

2.9 Для кабельных термопреобразователей с изолированным рабочем спаем электрическое сопротивление изоляции между термоэлектродами и оболочкой должно соответствовать значениям приведенным в табл.7.

Таблица 7.

| Температура, °С | Относительная влажность воздуха, % | Электрическое сопротивление изоляции, Ом, не менее |
| --- | --- | --- |
| 25 |  | 5 • 108 |
| 300 |  | 1 • 10б |
| 600 | 30-80 | 1 • 105 |
| 800 |  | 2,5 • 104 |

2.10 Электрическая изоляция кабельных термопреобразователей с изолированным рабочим спаем должна выдерживать в течение 1 мин испытательное напряжение, указанное:

в табл. 8 - для однозонных термопреобразователей круглого постоянного сечения;

в табл.9 - для термопреобразователей с утоненным рабочим участком круглого сечения;

в табл.10 - для многозонных термопреобразователей.

Таблица 8

| Номинальный диаметр кабельного термопреобразователя, D мм | Испытательное напряжение, В |
| --- | --- |
| 0,9; 1,0; 1,3 | 100 |
| 1,5; 3,0 | 250 |
| 4,0; 4,6; 5,0; 6,0 | 500 |

Таблица 9

| Номинальный диаметр кабельного термопреобразователя, D мм | Номинальный диаметр утоненного рабочего участка Dl ,мм | Испытательное напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| 1,0; 1,5; 3,0 | 0,5; 0,8 | 50 |

Таблица 10

| Номинальный диаметр кабельного термопреобразователя, D мм | Испытательное напряжение, В |
| --- | --- |
| 3,0 6,0 | 250 |

2.11 Кабельные термопреобразователи должны быть герметичными.

2.12 Кабельные термопреобразователи должны быть виброустойчивыми в соответствии с ГОСТ Р 52931-2008 .

2.13 Утоненный рабочий участок кабельного термопреобразователя круглого сечения должен быть гибким и выдерживать один цикл изгиба на угол 180° вокруг цилиндра диаметром, равным пятикратному диаметру утоненной рабочей части кабельного термопреобразователя.

2.14 Кабельные термопреобразователи в упаковке для перевозки должны выдерживать воздействие транспортной тряски, температуры и относительной влажности по ГОСТ Р 52931-2008 .

2.15 Средний срок службы кабельных термопреобразователей в зависимости от исполнений должен быть не менее значений, приведенных в таблице.

| Вид исполнения кабельных термопреобразователей | Номинальный диаметр D, мм | Срок службы, годы |
| --- | --- | --- |
| Однозонные круглого постоянного сечения | 0,9; 1,0; 1,3; 1,5 3,0; 4,0 4,6; 5,0; 6,0 | 2 3 5 |
| С утоненным рабочим участком круглого сечения | 1,5; 1,0 0,8; 0,5 | 2 1 |
| С плоским рабочим участком | 0,8; 0,5; 0,3 | 1 |
| Многозонные | 3,0 6,0 | 3 5 |

2.16 Вероятность безотказной работы кабельных термопреобразователей за время t=8000 ч должна быть не менее 0,98.

2.17 Отказом кабельных термопреобразователей является наличие идного из признаков: обрыв или короткое замыкание цепи чувствительного элемента;

нарушение целостности оболочки; несоответствие требованиям пп. 2.6, 2.9.

2.19 К кабельным термопреобразователям прилагается паспорт завода изготовителя. Количество экземпляров паспортов устанавливается по согласованию между изготовителем и заказчиком.

3.Правила приёмки.

3.1 Для проверки соответствия кабельных термопреобразователей требованиям настоящих технических условий предусматриваются следующие виды испытаний:

-государственные контрольные;

-приёмо-сдаточные;

-периодические.

3.2 Кабельные термопреобразователи предъявляются к прёмке партиями. За партию принимается число термопреобразователей, изготовленных из одной партии кабеля и предъявленных к приёмке по одному документу.

3.3 Государственные контрольные испытания проводятся по ГОСТ 8.001-80.

3.4 Приёмо-сдаточные испытания проводят в объёме и последовательности, указанных в табл. 12.

Таблица 12.

| Проверяемый параметр | Номера пунктов | Число проверяемых кабельных термопреобразователей, % от предъявляемой партии |
| --- | --- | --- |
|  | Технических требований | Методов испытаний |  |
| 1. Геометрические размеры | 2.1-2.3 | 4.1; 4.7 | 100 |
| 2. Внешний вид | 2.4; 2.5 | 4.2; 4.3 | 100 |
| 3. Проверка метрологических ха | 2.6 | 4.4 | 10 (но не менее 3 шт.) |
| рактеристик |  |  |  |
| 4. Показатель тепловой инерции | 2.7 | 4.5 | 5 (но не менее 3 шт.) |
| 5. Электрическое сопротивление |  |  |  |
| пары термоэлектродов | 2.8 | 4.6 | 100 |
| 6. Электрическое сопротивление |  |  |  |
| изоляции при температуре | 2.9 | 4.7 | 100 |
| 298° К |  |  |  |
| 7. Электрическая прочность изо | 2.10 | 4.8 | 5 (но не менее 3 шт.) |
| ляции |  |  |  |
| 8. Герметичность | 2.11 | 4.9 | 100 |
| 9. Маркировка полярности | 5.1 | 4.13 | 100 |

3.5 Если в процессе приёмо-сдаточных испытаний будут обнаружены кабельные термопреобразователи, не соответствующие требованиям пп. 2.6, 2.7, 2.10, то проводят повторные испытания на удвоенное число термопреобразователей.

3.6 Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

3.7 Предприятие-изготовитель должно не реже одного раза в год производить периодические испытания выпускаемых кабельных термопреобразователей на соответствие всем требованиям настоящих ТУ, кроме пп. 1.4, 2.15, 2.16.

Периодическим испытаниям должны подвергаться не менее трёх кабельных термопребразователей каждого типа, прошедших приёмосдаточные испытания.

3.8  Контрольные испытания на надёжность проводят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на изделия, в которых применяются термопреобразователи конкретных типов.

4. Методы контроля.

4.1 Соответствие кабельных термопреобразователей рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке, проверяют универсальным измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую чертежами точность измерений

по ГОСТ 12177-79.

4.2 Контроль внешнего вида термопреобразователей производят визуальным осмотром без применения увеличительных приборов.

4.3 Проверку кабельных термопреобразователей на соответствие п. 2.5. производят контрольными средствами, обеспечивающими требуемую точность измерения.

4.4 Проверку кабельных термопреобразователей на соответствие п. 2.6 в производят по ГОСТ 8.338-78. В диапазоне температур от -50°С до 0°С градуировка термопребразователей проводится методом сличения с образцовым термопреобразователем по ГОСТ 8.079-79.

4.5 Показатель тепловой инерции (п. 2.7) определяют по переходному процессу в режиме простого охлаждения.

Переходный процесс определяют в соответствии с ГОСТ 23847-79.

4.6 Определение электрического сопротивления пары термоэлектродных жил (п.2.8) производят при температуре (25±10)°С с помощью измерительного моста с погрешностью до +1,5%. Полученное значение сопротивления не должно более чем 10% отличаться от рассчитанного.

4.7 Проверку электрического сопротивления изоляции (п. 2.9) производят по ГОСТ 3345-76.

4.8 Проверку электрической прочности изоляции (п. 2.10) кабельных термопребразователей с изолированным рабочим спаем производят по ГОСТ 2990-78.

Испытательное напряжение должно соответствовать значениям, указанным в табл. 8,9,10.

4.9 Проверку на герметичность кабельного термопреобразователя (п. 2.11) производят следующим образом:

а)	кабельный термопреобразователь помещают в герметичную камеру;

б)	из камеры откачивают воздух до вакуума не менее 0,13 Па;

в)	в камеру подают азотногелиевую смесь (80% азота, 20% гелия) под давлением 1,5 МПа;

г)	кабельный термопреобразователь выдерживают в камере под давлением в течение 15 мин;

д)	кабельный термопреобразователь помещают в горячую воду с температурой (90±5)°С;

е)	результаты испытаний считают удовлетворительными, если в течение 30 с после погружения в воду не будет замечено выделение пузырьков газа.

Примечание. При серийном изготовлении кабельных термопреобразователей с изолированным рабочим спаем для проверки герметичности пакт термопробразователей, свернутых в бухту, опускают в сосуд с водой, подогретой до температуры (70±10) СС, и выдерживают в течение двух часов. При этом свободные концы термопреобразователей находятся над поверхностью воды. Термопреобразователи считаются выдержавшими испытания, если электрическое сопротивление изоляции после завершения испытания не снизилось.

4.10 Испытание кабельных термопреобразователей на устойчивость к внешним вибрационным воздействиям (п.2.12) производят по ГОСТ Р 52931-2008.

4.11Испытание стойкости кабельных термопреобразователей к изгибу (п.2.13) производят по ГОСТ 12182.8-80 на образцах длиной 1 м без натяжения и без токовой нагрузки.

Образец кабельного термопреобразователя изгибают по ролику диаметром равным пятикратному диаметру термопреобразователя на угол 180°, выпрямляют до первоначального положения, и изгибают таким же образом в противоположном направлении (один цикл).

После изгиба образцы помещают в воду на 1 ч при температуре (25+10)°С.

Загерметизированные концы выводят наружу.

По истечению указанного времени образцы проверяют на соответствие требованиям пп. 2.8, 2.11.

Плоские рабочие концы кабельных термопреобразователей испытаниям на изгиб не подвергают.

4.12 Испытания кабельных термопреобразователей в упаковке на воздействие транспортной тряски, температуры и относительной влажности (п.2.14) производят по ГОСТ 12997-84.

4.13 Поверку маркировки положительного термоэлектрода, которым является хромель

(п. 5.1), производят путем подключения к милливольметру по ГОСТ 9736-80 с соблюдением полярности или потенциометру постоянного тока по ГОСТ 9245-79, при этом температура рабочего спая кабельного термопреобразователя должна быть не ниже 100°С.

При правильной маркировке полярности стрелка милливольтметра должна отклоняться вправо.

5.Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение.

5.1 У всех кабельных термопреобразователей должен закрашиваться вывод положительного термоэлектрода красной нитроэмалью НЦ-25 по ГОСТ 5406-84.

У многозонных кабельных термопреобразователей кроме полярности должен быть обозначен номер зоны.

5.2 На табличке по ГОСТ 12971-67, прикрепляемой к кабельному термопреобразователю, должны быть указаны:

а)	тип кабельного термопреобразователя;

б)	дата выпуска (год, месяц);

в)	номер термопреобразователя по системе нумерации предприятия-изготовителя.

Место маркировки способ её нанесения должны устанавливаться в рабочих чертежах,

утверждённых в установленном порядке, на термопреобразователи конкретных типов. Допускается наносить дополнительные знаки маркировки (температурные пределы измерения, условное давление и т. д.).

5.3 Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой при эксплуатации кабельных термопреобразователей в режимах и условиях, установленных настоящими техническими условиями.

5.4 Перед упаковкой наружные поверхности кабельных термопреобразователей должны быть очищены от загрязнений и влаги путём протирки чистыми хлопчатобумажными салфетками, смоченными в ацетоне или бензине.

5.5 Кабельные термопреобразователи диаметром до 3,0 мм свёртывают в бухту диаметром не менее 400 мм, а кабельные термопреобразователи диаметрами от 3,0 мм до 6,0 мм свёртывают в бухту диаметром не менее 800 мм, заворачивают в обёрточную бумагу по ГОСТ 8273-75 и укладывают в деревянный ящик по ГОСТ 2991-85, выстланный водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 9589-79.

Маркировка транспортной тары - в соответствии с ГОСТ 14192-77. Масса не более 80 кг.

5.6 Кабельные термопреобразователи в упаковке предприятия- изготовителя могут транспортироваться транспортом любого вида на любые расстояния.

5.7 Хранение кабельных термопреобразователей - по группе условий хранения Л ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя.

6.1 Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие термопреобразователей  требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, установленных настоящими техническими условиями.

6.2 Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию термопреобразователей:

круглых постоянного сечения	-18 месяцев;

круглых с утоненным рабочим участком	- 12 месяцев;

круглых с плоским рабочим участком	- 6 месяцев;

многозонных                                                       -18 месяцев

# Text boxes

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4211-004-31846771-02

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

4211-004-31846771-02

Разраб.

Провер.

Блинов Л.Н.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Преобразователи термоэлектрические кабельные типов КТХАС, КТХАСп, КТХКС, КТГХ

Лит.

Листов

12

ООО «НПК Приборист»

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4211-004-31846771-02

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

4211-004-31846771-02

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4211-004-31846771-02

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

4211-004-31846771-02

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4211-004-31846771-02

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

4211-004-31846771-02

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4211-004-31846771-02

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

4211-004-31846771-02

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4211-004-31846771-02

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

4211-004-31846771-02

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4211-004-31846771-02

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

4211-004-31846771-02

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4211-004-31846771-02

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

4211-004-31846771-02

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4211-004-31846771-02

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

4211-004-31846771-02

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4211-004-31846771-02

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

4211-004-31846771-02

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4211-004-31846771-02

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

4211-004-31846771-02

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4211-004-31846771-02

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

4211-004-31846771-02

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4211-004-31846771-02

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

4211-004-31846771-02